服务要求：

1）服务标准

达到采购文件要求

2）服务期限

自合同签订之日起一年。服务到期后若成交供应商提供的服务满足要求且下一年度此项目没有重大变化则可以续签一年合同。

3、服务检测场所：乳山市金谷园农产品批发市场

4、抽检数量及费用：以360天为单位，对进入乳山市金谷园农产品批发市场内销售的食用农产品进行快检，全年总检测批次不少于51450批次。市场驻点工程师不少于2人。

5、检测品种及检验项目(必须包含但不仅限以下项目）:

| 食品类别 | 检测类别 | 检测项目 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔬菜、水果 | 农药残留 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药、腐霉利、毒死蜱、克百威、阿维菌素、噻虫胺等单项农残 | 50450 |
| 畜肉、禽蛋 | 兽药残留 | 盐酸克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟苯尼考、氯霉素、呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林等 | 1000 |
| 合计 |  |  | 51450 |

6、抽检要求

“★”成交供应商要按照要求的检测项目和批次数量，依照人员配备标准派出抽样和检测人员进驻市场，具体负责完成每日的抽样检测工作，在市场显著位置设置的公示栏（电子显示屏）公布快检结果，将快检信息实时上传到“威海市批发市场食品安全检测监管系统”并同步上传到“山东菜场”平台，指导、协助市场开办方和监管部门做好溯源管理工作，将合格证明、供货凭证或产地证明上传到“食安小智”APP并同步上传到“山东菜场”APP,协助市场开办方和监管部门做好快检结果后续结果处置工作，实现从样品抽取到完成后续处理、追溯的全周期“包干”服务。具体要求如下：

6.1快检主要品种和项目

食品快检品种应当包括：群众消费量较大的常见蔬菜、水果、畜禽肉、水产品等品种；日常监管中发现的常见风险与共性问题涉及的品种；新闻媒体披露的重热点食品安全事件相关品种；年度消费者关注的重点品种；上级交办的快速检测任务品种；其他需要列入快速检测的品种。快速检测品种和项目要求不少于附件1所列项目（实际检测时采购人可适当调整项目）。供应商须提供能满足附件2所列检测品种和项目的检测设备。

食品快速检测品种和项目

## 附件1

| 种类 | 重点快检品种 | 重点快检项目 |
| --- | --- | --- |
| 蔬菜 | 韭菜、生姜、芹菜、豇豆、辣椒、茄子、生菜、菜心、油麦菜、白菜、西兰花、油菜、四季豆等、豆芽 | 腐霉利、毒死蜱、克百威、灭蝇安、阿维菌素、噻虫嗪、噻虫胺、氧化乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯、啶虫脒、6-苄基腺嘌呤等 |
| 水果 | 苹果、桔子、梨、橙子、香蕉、桃子等 | 吡虫啉、噻虫胺、阿维菌素、噻虫嗪、灭蝇安、倍硫磷等 |
| 水产品 | 鲫鱼、草鱼、鲤鱼、大黄鱼、乌鳢鱼、鳜鱼、花甲、扇贝、白贝、淡水虾、贻贝等 | 甲醛，孔雀石绿，硝基呋喃类代谢物，氯霉素，二氧化硫等 |
| 畜禽肉类 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等 | 盐酸克伦特罗，沙丁胺醇，莱克多巴胺，水分，硝基呋喃类，氯霉素等 |
| 禽蛋 | 鸡蛋 | 氟苯尼考、氯霉素等 |
| 米面制品 | 馒头、发糕、油条 | 硫酸铝钾、硫酸铝铵等 |
| 肉制品 | 散装熟卤肉制品 | 亚硝酸盐等 |
| 水发产品 | 水发产品 | 甲醛、双氧水等 |
| 淀粉制品 | 粉丝、粉条、凉皮 | 铝的残留量、二氧化硫等 |
| 豆制品 | 腐竹、豆干、豆腐 | 铝的残留量、二氧化硫、吊白块等 |
| 茶叶 | 绿茶、红茶等 | 水胺硫磷、甲氰菊酯等 |

6.2快检室及设备总体要求

（1）快检室门头位置悬挂标识牌，内容为“XX市场市场食用农产品检测中心”。长度根据快检室门头实际长短情况而定。名称标识为内发光（白色光源LED灯）灯箱。门头基座底色标及制作材质为铝塑板，灯箱标制作色标及材质为亚克力材料。

快检室内布局划分合理，功能完备，方便实验。配备电脑、办公桌椅、打印机、文件柜等办公设施；配备防腐蚀实验台、样品柜、试剂柜、清洗水槽、通风橱（或吸风罩）、冷藏柜或冰箱（冷冻室≥100L）、空调、采样箱（≥40L）等检测设施；能满足互联网数据信息录入和上传（不低于50M带宽），配备监控摄像头（不低于摄像像素720P高清，对准检测操作台），并能通过网络进行实时监控。

保持良好的照明、供电、供排水、通风条件，温、湿度应当满足快速检测工作要求。配备必要的卫生设备，妥善处置实验用品和废弃试剂，确保实验操作环境的卫生、整洁和安全。

快检室外或市场的明显位置设立信息公示设备，按照要求设立电子显示屏，用于公示快速检测结果。有条件的可设置触控式电子显示设备，支持食品安全政策法规、资讯、检测信息等发布，并可供公众查阅。

按要求保管仪器设备和检测试剂，并定期维护和检查，确保能够正常使用。基础设施等符合消防、防盗、防灾等其他规定。

（2）快检室中配备相应快检设备。并由成交供应商新设置显示终端（检测结果公示电子设备）。

所配备设备应满足食品安全理化指标、批次及时限的要求，可以对农药残留、兽药残留、非法添加物、真菌毒素、食品中食品添加剂等理化项目进行快速定性检测，单项检测时间（含样品处理时间）不超过2小时。要求采用前处理简单或一次前处理可检测多个项目的检测设备。

仪器为开放型分析仪器。可使用3家以上的通用试剂和耗材，读卡仪应可读取多种规格检测卡，可兼容市面上通用的胶体金卡。仪器保修期大于三年，仪器保修6小时内响应，12小时内必须到达现场，超过24小时维修解决的应提供备用机。

所有检测项目都须采用仪器检测的方式提供数据，不接受单独采用试纸或卡片等需人眼观察判断的方法。

所用检测仪器必须包含但不限于下列方法：分光光度法、胶体金法、荧光恒温PCR检测法等，且每种仪器（肉质水分检测仪器除外）均能实现检测数据的自动生成并自动上传至同一个检测平台。其他配件和试剂要能确保在快检现场完成并满足快检的精度要求。

仪器设备准确性高，产品质量稳定，检测能力与市场类型、规模相适应，检测设备质量须经有关专业部门资质认定认证。

投标人提供的检测仪器能支持检测项目免费扩展，可依据采购人实际需求进行升级、增项。

表2 食品快速检测设备技术指标、项目要求一览表（理化部分）

(要求但不限于下述类别和项目，无法满足下表条件的供应商不得参与本项目报价)

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留 | 敌百虫 | 0.1 mg/kg |
|  |  | 丙溴磷 | 0.5 mg/kg |
|  |  | 灭多威 | 0.2 mg/kg |
|  |  | 克百威 | 0.02 mg/kg |
|  |  | 敌敌畏 | 0.2 mg/kg |
| 2 | 兽药残留 | 孔雀石绿 | 0.5μg/kg |
|  |  | 氯霉素 | 0.1μg/kg |
|  |  | 呋喃唑酮代谢物 | 0.5ug/kg |
|  |  | 呋喃西林代谢物 | 0.5μg/kg |
|  |  | 呋喃它酮代谢物 | 0.5μg/kg |
|  |  | 呋喃妥因代谢物 | 0.5μg/kg |
| 3 | 违法添加物 | 三聚氰胺 | 2.5mg/kg |
|  |  | 克伦特罗 | 0.5μg/kg |
|  |  | 莱克多巴胺 | 0.5μg/kg |
|  |  | 沙丁胺醇 | 0.5μg/kg |
|  |  | 吊白块 | 1 mg/kg |
|  |  | 硼砂 | 2.5mg/kg |
|  |  | 甲醛 | 5mg/kg |
|  |  | 甲醇 | 0.4g/L或0.6g/L |
|  |  | 苏丹红 | 10ug/kg |
|  |  | 罗丹明B | 5ug/kg |
|  |  | 孔雀石绿 | 2μg/kg |
|  |  | 罂粟壳（粉） | （以罂粟碱计）100μg/kg |
| 4 | 真菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 20μg/kg |
|  |  | 黄曲霉毒素M1 | 0.5ug/kg |
|  |  | 赭曲霉毒素 | 5μg/kg |
|  |  | 玉米赤霉烯酮 | 60μg/kg |
|  |  | 呕吐毒素 | 1mg/kg |
| 5 | 食品中食品添加剂 | 苯甲酸 | 1mg/kg |
|  |  | 山梨酸 | 1mg/kg |
|  |  | 脱氢乙酸 | 1mg/kg |
|  |  | 双乙酸钠 | 1mg/kg |
|  |  | 二氧化硫 | 1mg/kg |
|  |  | 亚硝酸盐 | 1mg/kg |
|  |  | 糖精钠 | 1mg/kg |
|  |  | 甜蜜素 | 20mg/kg |
|  |  | 安赛蜜 | 1mg/kg |
|  |  | 合成着色剂 （柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、赤藓红、亮蓝、新红） | 1mg/kg |
|  |  | 诱惑红 | 1mg/kg |
|  |  | 膨松剂（硫酸铝钾、硫酸铝铵） | 1mg/kg |
| 6 | 其他 | 酸价 | 0.3 mg/g |
|  |  | 过氧化值 | 0.06 g/100g |

表3   检测仪器设备技术参数要求

| 仪器名称 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 多功能能食品安全检测仪 | 1.1主机（模块）：包括但不限于分光光度检测模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、智能定位模块、无线通讯模块等，所有检测模块集成一体。 1.2箱仪一体化设计，设计便携可手提，外形尺寸≤430×360×190mm。 1.3仪器输入方式多样化：液晶触摸屏、键盘操作并可外接鼠标。 1.4显示屏：≥15寸液晶电容式触摸显示屏。 1.5操作系统：windows系统或Android 系统。 1.6存储：2G以上内存，32G以上硬盘容量，并支持外部扩容。 1.7无线通讯：主机内置蓝牙、wifi或4G无线通讯模块，能实现无线上网和数据传输功能。 1.8打印：内置微型打印机可随时打印含有二维码信息的检测结果，结果可通过微信扫描识别，也可以外接打印机，打印标准篇幅A4检测报告。 1.9电源：可直接使用 220V 交流电源或车载直流电源(12V)，也可使用内置锂电池供电，可保证快检系统在无交流电源情况下工作3小时以上。 1.10接口：主机具备两个及以上USB接口、两个RJ45网络接口，一个HDMI接口，一个VGA接口，一个音频接口。 1.11外观材质：坚固耐用、防水防尘土、抗电磁干扰，需采用防滑设计。 1.12智能识别功能：采用智能图像识别技术，检测卡上机检测时无需注意卡片放置方向，设备自动识别并进行判断，避免人为操作误差。 1.13仪器内置喇叭，配有操作视频、操作流程，视频可同屏播放，方便操作人员边操作边学习。 1.14软件系统内置各项目国标值，检测结果可与国标值比对、判断。 1.15需能实现检测数据实时上传省局快速检测系统，检测任务接收等功能，确保与实现与食药快速检测系统无缝对接。 1.16分光光度检测模块 1.16.1、检测能力：可检测食品中常见的农药残留、易滥用添加剂、非食用物质、食品品质等指标。 1.16.2、检测通道不少于24个，至少包含410、520、595、660nm 4个波长光源 1.16.3、波长误差：≤±2.5nm；（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.16.4、透射比示值误差：≤±1.0%；（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.16.5、透射比重复性：≤±0.2%；（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.16.6、稳定性：≤±0.01；（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.16.7、通道间误差：≤±0.05。（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.16.8、灵敏度：0.8mg/L甲胺磷抑制率≥65%；0.1mg/L灭多威抑制率≥95%。（投标文件提供省级及以上法定计量检定机构出具的校准证书（须带有CMA或CNAS认证标识）复印件） 1.17、胶体金免疫层析检测模块 1.17.1、检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等。 1.17.2、检测通道：≥2通道。 1.17.3、扫描检测精度 CV≤3.0%。 1.17.4、探测器：线阵CCD或CMOS，像素：≥2048有效像素。 1.17.5、检测方式：反射式。 1.17.6、CT线位置自动识别扫描，无需人工调整，自动获取峰位置，实时显示检测谱图，自动半定性或半定量分析 1.18、智能定位模块 1.18.1、设备具备唯一的机器码，支持定位，实时显示经纬度信息及地理位置图。 1.18.2、每隔半小时发送开关机状态、经纬度信息。 1.19、系统软件功能 1.19.1、项目选择：系统可根据样品种类搜索该样品常用检测项目，满足非专业用户的需求。 1.19.2、项目管理：支持模糊查找，支持项目自定义检测依据，限量和判定结果。检测项目根据用户需求进行定制化增减，支持扩容。 1.19.3、辅助功能：支持预设置信息候选功能，支持首字母过滤筛选功能，支持上传、编辑、打印、删除等一键功能，软件设有多种帮助渠道，包括图文、视频、文字等。 1.19.4、统计功能：数据记录支持多条件组合筛选，方便用户统计。 |
| 肉质水分速测仪 | - 测量对象：猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等； - 水分测量范围：65-85%； - 采样时间：一次采样时间<2s； - 采样次数：每10次采样输出一次测量结果； - 测量误差：在70-78%范围内≤1.0%； - 重复性误差：在70-78%范围内≤0.5%； - 显示：蓝色背光LCD（全中文显示）； - 声光报警：检测数据超过判断标准时，仪器自动发出声光报警标准设定； - 可自主设定每个品种的判断标准； - 使用环境湿度：20-90%RH； - 使用环境温度：0-40℃。 |
| 手持式采样仪 | - 仪器硬件配置规格要求 - 主芯片：四核，工作频率1.2GHz。 - 内存: ≥2G。 - 存储：≥16G，支持扩展Micro-SD卡。 - 显示：5.0寸以上电容式触摸屏。 - 信息输入：触控手写输入。 - 网络通信：无线WiFi功能/4G全网通。 - GPRS定位： GPRS CLASS 12，支持4个上行信道。 - 摄像头：1300W像素，图片最大分辨率最大：4224*3136，支持数码变焦，视频采集支持720P/1080P。 - 电池容量：≥10000mAh锂电池。 - USB接口 ：至少1个以上USB接口（并支持数据通信）。 - 打印机：仪器内嵌热敏打印机，并支持不干胶纸标签纸打印。 - 电源电压：5V/2A。 - 仪器操作系统软件功能要求 - 操作系统： Android或Windows,支持功能模块远程升级。 - 样本信息采集功能：信息采集项目（包括但不限于）：①经营户名称；②经营户营业证号；③营业户签字信息；④样本类别；⑤样本名称；⑥采样师姓名；⑦样本图片；⑧采样过程视频；⑨样本溯源编号；⑩采样时间；仪器支持样本信息项目远程升级扩展。 - 信息采集方式：【样本信息采集项目】中所列信息除全部为标准化选项式录入、自动采集。 - 信息上传管理功能：支持信息自动上传至“威海市批发市场食品安全检测监管系统”。并同步上传到“山东菜场”平台。 - 样本追溯码编码功能：样本信息追溯码（二维码）本机自动生成。 - 操作权限管理功能：仪器支持采样人员使用账号、密码登陆仪器系统，并支持账号、密码在“威海市批发市场食品安全检测监管系统”验证。 |

表4  视频监控系统技术参数要求

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 视频监控系统要求 | 监控摄像机要求 - 摄像机数量：2个200万以上像素 - 图像传感器:1/3” progressive scan CMOS，彩色0.1Lux,黑白0.03Lux(红外灯开启)。 - 支持宽动态，支持背光补偿。 - 视频分辨率:1920*1080(1080P) ,720*576(D1)。 - 码流类型：视频流:1080P 、D1、CIF,可选三路码流。 - 视频压缩标准，支持 H.264、H265。 - 电子快门 1/50～1/100000 秒。 - 面部识别距离：10m/15m/25m/35m。 - 远程访问 UNP技术，解决公私网NAT穿越，能满足采购人实现远程监控。 |
| 视频监控系统要求 | 8路高清NVR要求 - 系统：嵌入式LINUX操作系统。 - 视频接入模式：8路8M。 - 图像解码：H.264、H265。 - 回放质量：8/5M/3M/1080P/960P/720P。 - 备份方式：网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录。 - 协议支持：支持“威海市批发市场食品安全检测监管系统”平台。 - 硬盘接口：8个SATA接口（每个最大支持6T）, 1个ESATA接口。 - 回放质量：支持8路5M/3M/1080P/960P/720P同时回放。 |

表5   信息公示系统技术参数要求

| 名称 | 技术参与性能指标要求 |
| --- | --- |
| 信息公示系统（含触控屏） | - 触控显示屏要求 - 触摸屏类型：不小于55寸红外两点触摸屏。 - 触摸分辨率不低于4096×4096，显示分辨率不低于1920×1080P。 - 扫描率scans/s）：50 scans/s。 - 透光率：钢化玻璃，透光率≥95%。 - 最小触摸体（mm)：2.5mm。 - 响应速度（ms）：＜16 ms。 - 触摸介质：手指、触摸笔等不透光物体。 - 耐久性：承受超过6000 万次以上的单点触摸。 - 光标速度：≧120 点/秒。 - 漂移：无漂移，不随环境产生变化。 - 硬盘：≥320G物理硬盘 - 内存：2G/DDR3/1333 - 网络功能：无线WiFi/1000M自适应以太网 - 音频：Realtek ALC887芯片 - 操作系统：windows操作系统 |
|  | - 信息公示系统软件要求 - 信息公示系统软件采用C/S架构，并支持远程升级。信息公示屏与“威海市批发市场食品安全检测监管系统”互联，数据信息内容实时交互。 - 检测信息公示：每日快检室检测结果信息自动实时公示，并支持历史检测结果信息查询。 - 市场主体信息公示：市场举办者主体信息展示，包括食安责任人、市场监管责任人、投诉联系电话等。 - 市场经营户信息公示：市场经营户的档案信息、诚信等级信息、历史抽检信息等。 - 政策法规：展示国家对食品安全监管的政府法规。 - 社会共治：展示食品安全查处案件、案例及社会监督举报联系方式。 - 食安学堂：展示普及食品安全知识。 |

表6  快检室仪器设备配置列表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全检测仪（能接入检测管理信息系统） | 详见表2、表3 | 2 | 台 |
| 2 | 肉类水分速测仪 | 详见表3 | 2 | 台 |
| 3 | 手持式采样仪（能接入检测管理信息系统） | 详见表3 | 2 | 台 |
| 4 | 离心机（最大转速≥4000r/min） | 最高转速：4000r/min 最大相对离心力：2220×g 定时范围：1min～99min 转速精度：±30r/min 整机噪音：＜65dB(A) | 2 | 台 |
| 5 | 震荡器（无极调速≥0-3000rpm，振幅≥5mm） | 无极调速≥0-3000rpm，振幅≥5mm | 2 | 台 |
| 6 | 水浴锅（温度：室温-100℃） | 温度：室温-100℃ | 1 | 台 |
| 7 | 样品粉碎机（转速：12000rpm以上） | 主体材质：不锈钢 粉碎程度：60-300目 电机转速：12000rpm以上 | 1 | 台 |
| 8 | 样品浓缩仪（可同时处理10个以上样品） | 加热孔：12孔 孔深：≥45mm 气源 ：氮气（空气） 直径： ≥10mm 温度误差： ≤±0.3℃ 流量： 0－36L／min 安全性： 对有机溶剂本质安全 最大功率： 250W 加热范围： 室温－100℃ | 1 | 台 |
| 9 | 电子天平（最大量程≥200g；精度0.01g以上） | 最大量程≥200g；精度0.01g以上 | 2 | 台 |
| 10 | 单道移液器 | 0-10ul 20-100ul | 5 | 把 |
| 11 | 枪头 | （20-200μL；100-1000μL） | 5 | 包 |
| 12 | 枪头盒 | （8*12孔） | 5 | 个 |
| 13 | 离心管 | （15mL；50mL） | 8 | 套 |
| 14 | 离心管架 | （15mL；50mL） | 8 | 套 |
| 15 | 称量纸 | 10cm | 8 | 包 |
| 16 | 不锈钢药勺 | 不锈钢药勺 | 8 | 把 |
| 17 | 乳胶手套（M） | 中号、大号 | 8 | 盒 |
| 18 | 剪刀 | 不锈钢剪刀 | 8 | 把 |
| 19 | 记号笔 | 双头；黑色油性；0.5-1.0mm | 8 | 支 |
| 20 | 塑料洗瓶 | 150ml | 8 | 支 |
| 21 | 玻璃烧杯 | （50mL；100mL；） | 8 | 套 |
| 22 | 量筒 | 100mL | 8 | 支 |
| 23 | 白大褂 | 中号 | 3 | 件 |
| 24 | 采样箱 | 便携式铝制箱体，≥40L（可满足冷藏保温） | 2 | 个 |
| 25 | 监控（2+1NVR） | 详见表4 | 2 | 套 |
| 26 | 办公桌椅 | 办公桌：1400mm*600mm*750mm；办公椅：办公靠背椅带万向轮 | 1 | 套 |
| 27 | 电脑 | Cpu：i3-6100及以上处理器 内存： ≥4G 硬盘：≥500G 显示器：19.5英寸 其他：DVD WIFI 蓝牙 Win10 | 1 | 台 |
| 28 | 打印机（复印、扫描、打印一体机） | 类型：黑白激光 多功能：打印 扫描 复印 传真 分辨率：高达600x600dpi (1200dpi有效) 打印速度：黑白，标准，A4： 18 ppm 扫描功能：扫描到文件文件格式：PDF; TIF; BMP; GIF; JPG | 1 | 台 |
| 29 | 冰箱（≥100L） | 冷冻能力：≥3.5kg/24h 总容量：≥196L 冷冻室：≥68L 冷藏室：≥128L 制冷方式：直冷 额定电压/频率：220V/50Hz 综合耗电量：0.5kW.h/24h 能效等级：2级 压缩机类型：定频 | 2 | 台 |
| 30 | 通风橱 | 规格：150cm*64cm*190cm。 外壳：1.2mm厚钢板外喷环氧树脂。 移动滑门：5mm厚防爆钢化玻璃。 照明：1支LED节能灯。 插座：2个10A多功能防溅插座。 风机：1台35W离心风机/85W抽洗风机。 面风速：0.5m/S。 排风量：800-1000m3/h。 | 1 | 套 |
| 31 | 万向抽气罩 | 高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 | 2 | 套 |
| 32 | 快检室整体改造（门头、墙、地、顶、窗、水、电、宽带、照明、废弃物处置、消防设备） |  | 1 | 项 |
| 33 | 中央实验台（长度、大小根据实验室面积大小） | 规格尺寸在满足检测工作需求的前提下，根据实验室实际面积大小定制。 采用40*60mm高质量钢材焊接而成，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观。 采用进口黑色15.88mm厚一体透芯的环氧树脂板，边缘加厚外修圆，厂家一次性加工成型。 采用18mm优质中密度三聚氰胺板，优质PVC封边条经快速预热涂胶封边 实验凳：软质皮面，脚可移动，带气压上下 | 1 | 套 |
| 34 | 边台（含清洗水槽、滴水架等）（长度、大小根据实验室面积大小） | 规格尺寸在满足检测工作需求的前提下，根据实验室实际面积大小定制。 采用40*60mm高质量钢材焊接而成，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观。 采用进口黑色15.88mm厚一体透芯的环氧树脂板，边缘加厚外修圆，厂家一次性加工成型。 采用18mm优质中密度三聚氰胺板，优质PVC封边条经快速预热涂胶封边。 清洗水槽采用不锈钢防腐材质，自带进出水阀开关。 | 1 | 套 |
| 35 | 试剂架 | 立柱、挂片采用2.0mm厚铝合金，隔板采用10mm厚钢化玻璃，可任意调整高度；不锈钢管护拦 | 1 | 套 |
| 36 | 文件柜、更衣柜 | 铁皮文件柜（1800*850*390） | 2 | 张 |
| 37 | 试剂柜 | 铁皮文件柜（1800*850*390） | 2 | 张 |
| 38 | 空调 | 规格:挂式冷暖空调3台，立式冷暖空调1台。 功率：1.5P、2P 室内机噪音：26-42db 室外机噪音：48-56db 制冷量：7200w 制热量：9200+2400w | 1 | 台 |
| 39 | 管理制度（上墙） | 60*90cm，KT板 | 1 | 套 |
| 40 | 信息公示系统（含55寸触摸显示屏） | 详见表5 | 2 | 套 |
| 41 | 食品安全检测管理信息系统 | 详见备注快检信息管理系统软件要求 | 1 | 套 |
| 42 | 废弃物收集桶 | 加盖废弃物收集桶 | 2 | 只 |

备注：快检信息管理系统软件要求：

系统采用B/S架构，采用Web端访问浏览信息，主要功能模块要求如下：

档案信息管理功能：支持对农贸市场经营主体档案信息、市场内经营户档案信息的录入、维护管理功能。档案信管理内容至少包括：（1）市场经营主体营业执照信息、法人信息、经营地址信息、食品安全责任人信息、监督投诉信息。（2）市场经营户信息包括：营业执照信息、经营者个人信息、摊位编号信息。

检测样本管理功能：系统支持对检测样本数据信息的管理，样本采集信息至少包括：样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、样本过程采集影像信息、样本溯源码（系统自动生成）、采样人信息等等，样本信息可实时上传至监管系统数据库。

检测管理：系统支持仪器端样本溯源码自动获取，仪器完成检测后检测结果自动与样本信息匹配，形成完整的检测数据链并自动上传至系统数据库。上传的数据链至少包括：样本溯源编号、样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、采样过程视频、采样人信息、检测项目、检测结果、检测师、检测时间等信息。

检测数据统计：系统支持对全市农贸市场的样本数据、检测数据的统计管理，支持自定义多条件数据统计模式，包括但不限于：时间条件、市场、样本条件、检测结果、检测项目等。并支持数据统计条件的扩展。数据统计结果支持EXCEL格式导出。

数据分析：系统支持样本数据、检测数据分析，至少包括：对比分析、趋势分析、主题分析三大数据分析模块；自定义条件生成分析主题，至少包括：总量分析（样本、检测）、合格率分析、风险趋势、检测任务执行进度分析等。

检测任务管理功能：支持对农贸市场的检测任务、检测项目的任务分配管理，并自动形成检测任务执行绩效考评列表。

联网联动预警功能：（1）系统农贸市场检测实时风险预警；（2）系统支持按农贸市场检测仪器自定义编组，形成全市农贸市场的疑似阳性实时检测结果信息联网联动风险预警，检测仪器自动接收系统发送的风险预警信息，并在仪器端做出风险预警提示。

食安学堂功能：食安学堂至少包括政策法规、专业知识、监管要求等内容，并可与市场内的信息公示系统互联，便于消费者在市场的信息公示屏上浏览。系统具有在线考试功能，能进行考试题库内容建设、维护管理，并能自动生成考卷，检测人员可以在规定的时间登录系统进行在线考试，并形成考试成绩单、考试成绩排名等。

市场诚信管理：系统支持对农贸市场经营户的诚信管理、对市场供应商的诚信管理以及市场准入黑名单的管理。

视频远程巡查：（1）系统可连接全市所有市场快检室的监控摄像头，实时浏览检测室的视频影像，实现视频化远程巡查。（2）视频远程巡查系统可以通过视频监控对检测师每日的有效工作时长统计，形成数据化的工作日志。工作时长统计数据可与每日检测任务数据关联统计分析，自动形成对检测师日常工作行为的异常判定、预警提示；（3）系统支持检测师视频监控人脸识别打卡签到。

信息发布管理：系统支持对全市农贸市场信息公示屏的远程管理，信息内容的实时更新、远程开机诊断等。检测数据信息实时发布更新，即市场快检室每完成一项检测，信息公示屏即可实时自动发布、更新。

食安小智APP:包含检、证、源、评四大功能模块，可与“山东菜场APP”实时对接，入场销售者通过APP上传并留存证照等基本信息、溯源凭证和质量合格凭证，系统自动生成、保存销售凭证，通过微信分享或蓝牙打印给购货者，自动生成追溯二维码，供广大群众扫码查询信息，实时更新、统计食用农产品经营业户的快检信息、证照信息（营业执照、入场协议书、食品安全承诺书、电子秤计量信息等），实时收集、分析入市交易的食用农产品溯源索证及销售出证信息，实现食品安全信息来源可溯、去向可追。

6.3其他要求

成交供应商提供快检服务时，需提供多功能食品安全检测仪器2套、肉类水分检测仪2套、手持式采样终端2套、冰箱2台、电脑1台、打印机1台、公示电子设备2套等，需提供与快检项目相适应的试剂，并完成检测数据的实时上传。在服务期限内，仪器所有的维护、维修费用及试剂费用均由成交供应商承担。

成交供应商须安排技术工程师提供驻点检测服务，检测站点提供检测服务时技术工程师需满足至少2名，实现快检中心完全第三方托管。检测人员必须经过培训后上岗，并建立定期培训制度。检测人员工作时应当穿着统一检测工作服。按照全年51450万批次的任务量，制定各季度的快检计划表，完成区局下达的快检任务，大型活动保障、日常的监督抽检需要的快检配合服务，同时，每年以监管所为单位，组织2次餐饮、流通、生产等领域的快检技术培训、食品安全培训。

成交供应商负责整理食品快检信息，并于每天上午6点半前在市场显著位置设置公示栏（电子屏）公布快检结果；同时，负责每天及时通过统一快检信息系统上传食品快检信息，包括品名、产地（生产厂家）、数量、供货单位、被抽检单位、检测项目、不合格项目等信息；经营者提出抽样送检的，要及时将送检和检验结果等信息补充录入信息系统。

成交供应商要对接威海市批发市场食品安全检测监管系统，可供抽样、检测人员、监管人员登录，能实现检测任务的指令下达与管理，样品登记与管理，检测项目、标准与结果管理，数据统计与分析，监管部门监督管理，检测信息发布，公众查询等功能。

对经快检不合格的食用农产品，成交供应商要协助监管部门督促市场开办方及时填写《食用农产品快检不合格结果告知书》，在30分钟内将结果告知经营者，并要求暂停销售不合格食用农产品。对快检结果无异议的，指导、配合市场开办方对快检不合格食用农产品采取销毁或其他无害化处理措施，防止其再次流入市场；对快检结果有异议的，成交供应商要协助市场开办方通知属地监管部门进行抽样检验确认后依法处理。对快检不合格经营者，中标人要协助市场开办方持续跟踪、加强自检。

成交供应商应同步进行检测数据的收集、整理、分析和归档，配合监管部门开展数据的综合分析和开发利用。

成交供应商对农贸市场快检人员每年进行不少于40小时的技术培训。成交供应商按照本项目目标要求，制定包括人员管理、业务培训、检测规程、检测结果公示(上传)规定、档案管理等的管理制度体系，实现全过程、全方位的规范化管理。管理制度应上墙公示，接受公众监督。

根据实际需要，监管部门可对中标人所承担的相关业务提出相应调整要求，成交供应商应当响应。涉及实质性变更的，双方可就有关权利、义务事项进行协商。